| 序号 | 计划编号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 对应的PT子领域 | 测试/测量方法 | 参加者应满足的条件 | 指定值确定方法 | 指定值不确定度的预期水平 | 能力评定准则 | 实施时间与关键节点 | 费用/RMB | 联络员姓名/电话/邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JSIM2025PL01 | 钢卷尺校准 | 示值误差 | 线纹 | JJG4-2015《钢卷尺检定规程》 | / | 以实施机构的测量值为指定值 | （0~30）mm： U=0.02mm+2×10-5L（k=2 ） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2025年9月~2026年10月 报名截止日期：2025年12月31日 样品预计发出时间：2026年03月~2026年09月 预计发布结果报告时间：2026年10月 | 2000 | 朱燕燕15905197148 460560806@qq.co |
| *2 | JSIM2025PL02 | 指示表校准 | 示值误差 | 端度 | JJG 34-2022《指示表检定规程》 | / | 以实施机构的测量值为指定值 | （0~10）mm： U=3μm（k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2025年9月~2026年2月 报名截止日期：2025年10月30日 样品预计发出时间：2025年11月 预计发布结果报告时间：2026年2月 | 2000 | 朱燕燕15905197148 460560806@qq.com |
| *3 | JSIM2025PL03 | 光滑极限量规校准 | 直径 | 工程参量 | JJG 343-2012《光滑极限量规检定规程》 | 光滑极限量规项目已通过CNAS认可或建标 | 以实施机构的测量值为指定值 | 直径：φ（10~30）mm：U=（0.5~0.6）μm（k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2025年10月~2026年2月 报名截止日期：2025年10月30日 样品预计发出时间：2025年11月 预计发布结果报告时间：2026年2月 | 2000 | 杨慧敏 13512508192 |
| 4 | JSIM2025PH01 | 工业铂热电阻校准 | 温度误差值 | 温度 | JJG 229-2010 《工业铂铜热电阻检定规程》 | 具备A级及以上工业铂热电阻的校准能力 | 以实施机构的测量值为指定值 | (0～100)℃： U=（0.02～0.03）℃ （k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2025年10月~2026年10月 报名截止日期：2025年12月31日 样品预计发出时间：2026年03月~2026年09月 预计发布结果报告时间：2026年10月 | 3000 | 王建雷 13914731864 907470836@qq.com |
| 5 | JSIM2025PH02 | 工作用贵金属热电偶校准 | 热电动势 | 温度 | JJG 141-2013 《工作用贵金属热电偶检定规程》 | 具备开展Ⅱ级及以上铂铑10-铂热电偶项目校准能力 | 以实施机构的测量值为指定值 | (419.527～1084.62)℃： U=0.4℃ （k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2025年10月~2026年10月 报名截止日期：2025年12月31日 样品预计发出时间：2026年03月~2026年09月 预计发布结果报告时间：2026年10月 | 3500 | 刘虎生 15150503159 524035952@qq.com |
| 6 | JSIM2025PH03 | 数字压力计校准 | 压力 | 压力 | JJG 875-2019《数字压力计检定规程》 | 具备开展0.05级及以上等级数字压力计校准能力 | 以实施机构的测量值为指定值 | （0~6）MPa： U=0.0004 MPa（k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2025年9月~2026年9月 报名截止日期：2026年2月28日 样品预计发出时间：2026年3月 预计发布结果报告时间：2026年9月 | 4000 | 何亚洲 13770866201 hyz_1227@126.com |
| 7 | JSIM2025PH04 | 压力变送器校准 | 压力 | 压力 | JJG 882-2019《压力变送器检定规程》 | 具备开展0.5级及以上等级压力变送器校准能力 | 以实施机构的测量值为指定值 | （0~16）MPa： U=0.004 mA（k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2025年9月~2026年9月 报名截止日期：2026年2月28日 样品预计发出时间：2026年3月 预计发布结果报告时间：2026年9月 | 4000 | 何亚洲 13770866201 hyz_1227@126.com |
| 8 | JSIM2025PH05 | 湿度传感器校准 | 相对湿度 | 湿度 | JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》 | 具备按JJF1076-2020开展湿度传感器校准能力。校准(10~90)%RH的测量不确定度大于（0.4~1.3）%RH（k=2） | 以实施机构的测量值为指定值 | （10~90）%RH： U=（0.4~1.3）%RH（k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2025年9月~2026年10月 报名截止日期：2025年12月31日 样品预计发出时间：2026年3月~2026年9月 预计发布结果报告时间：2026年10月 | 5000 | 杨逸13952000552 57710013@qq.com |
| 9 | JSIM2025PM01 | 砝码校准 | 砝码约定质量值 | 质量 | JJG 99-2022《砝码检定规程》 | 测量能力为F1等级及以下 | 以实施机构的测量值为指定值 | （1~200）g： U=（0.010~0.10）mg（k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2025年9月~2026年2月 报名截止日期：2025年10月30日 样品预计发出时间：2025年11月~2025年12月 预计发布结果报告时间：2026年2月 | 3000 | 管珺15295538815 邮箱：673624443@qq.com |
| 10 | JSIM2025PM02 | 工作测力仪校准 | 力值 | 力值 | JJG 455-2000 《工作测力仪检定规程》 | 具备准确度等级不低于0.3级的力标准装置 | 以实施机构的测量值为指定值 | （0~50）kN；U=（0.00010mV/V~0.00024mV/V）（k=2）。 | 采用En值进行评价 | 实施时间：2025年9月~2026年3月 报名截止日期：2025年10月30日 样品预计发出时间：2025年11月~12月 预计发布结果报告时间：2026年3月 | 3000 | 周晗琼 18761690608 576092306@qq.com |
| *11 | JSIM2025PM03 | 移液器校准 | 容量 | 力学/容量 | JJG 646-2006《移液器检定规程》 | 具有满足校准要求的电子天平 | 以实施机构的测量值为指定值 | 测量值： 100µL U=0.28µL(k=2) | 采用En值进行评价 | 实施时间：2025年9月~2026年2月 报名截止日期：2025年10月30日 样品预计发出日期：2025年11月 预计发布结果报告时间：2026年2月 | 3000 | 张晓晔/13951824288/474805132@qq.com |
| 12 | JSIM2025PE01 | 数字多用表校准 | 直流电压、直流电流、电阻、交流电压、交流电流 | 直流电压、直流电流、电阻、交流电压、交流电流 | JJG1587-2016《数字多用表校准规范》 | 最佳测量能力应在以下测量点满足： 直流电压10V：Ur≥5.2×10-6 直流电流100mA：Ur≥6.7×10-5 电阻10kΩ：Ur≥1.2×10-5 交流电压10V（1kHz）：Ur≥7×10-5 交流电流1A（1kHz）：U≥3.4×10-4 以上k=2。 | 以实施机构的测量值为指定值 | 直流电压10V：U=0.000052V；直流电流100mA：U=0.0067mA；电阻10kΩ：U=0.00012kΩ；交流电压10V/1kHz：U=0.0007V；交流电流1A/1kHz：U=0.00034A （k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2025年9月~2026年9月 报名截止日期：2026年2月28日 样品预计发出日期：2026年3月 预计发布结果报告时间：2026年9月 | 8000 | 孙健 13705172667 104755024@qq.com |
| *13 | JSIM2025PT01 | 传导骚扰电压测量 | 传导骚扰电压 | 发射 | GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分 发射》 GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》 GB 4824-2019《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 | 取得CNAS或CMA资质的实验室 | 参加实验室的稳健平均值 | U=2.4dB（k=2） | Z比分数评价准则 | 实施时间：2025年9月~2026年3月 报名截止日期：2025年10月30日 样品预计发出日期：2025年11月05日 预计发布结果报告时间：2026年3月 | 2000 | 梁振华/18260086533/849946088@qq.com |

注：

- 本院通过认可的能力验证计划项目常年开展测量审核活动，欢迎致电垂询。

- 序号标注“*”的能力验证计划项目尚未通过认可，实验室可选择参加以满足能力验证领域和频次要求，并在《能力验证活动适宜性核查表》中评价该能力验证活动的适宜性。